ICS 13.060.30

Z60

DB33

浙江省地方标准

DB 33/T××××—××××

生物中放射性核素钋-210监测方法

Analysis of Polonium-210 in Biology Sample

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2020-××-××发布

2020-××-××实施

浙江省市场监督管理局发布

# 目  次

目  次	I

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  方法原理	1

4  试剂和材料	1

5  仪器和设备	2

6  仪器的刻度	2

7  样品采集	2

8  分析程序	2

9  空白实验	3

10 结果的处理	3

11 精密度和准确度	3

12 质量保证和质量控制	3

13 废物处理	4

14 注意事项	4

15 附录	4

前  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国放射性污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范环境监测方法，制定本标准。

本标准规定了生物中放射性核素钋-210的监测方法。

本标准主要技术内容如下：

——引入钋-209示踪剂全程校正钋-210化学回收率；

——确定对钋选择性最高的纯银金属片为自沉积材料；

——采用α能谱仪对钋不同能谱计数测量；

——采用硝酸高氯酸双氧水湿式消化样品前处理方式；

——对空白实验及质量控制提出了明确要求；

——多项附录详细阐述了监测技术要点。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由浙江省生态环境厅提出并归口。

本标准起草单位：浙江省辐射环境监测站、浙江省环境监测中心。

本标准主要起草人：曹钟港、姚海云、陆月萍、胡秀芬、曾磊、王雪晴。

生物中放射性核素钋-210监测方法

范围

本标准规定了生物中放射性核素钋-210的监测方法。

本标准适用于陆地及海洋环境的生物介质。

本方法测量范围是，生物中放射性核素钋-210活度浓度大于2 Bq/kg。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB 14883.5  食品安全国家标准  食品中放射性物质钋-210的测定

HJ/T 813    水中钋-210的分析方法

HJ/T 61     辐射环境监测技术规范

# 方法原理

生物样中加入已知钋-209示踪剂，以浓硝酸湿式消化转变为水溶液，过氧化氢、高氯酸与浓盐酸共同作用去除硝酸，浸取滤液。在盐酸、抗坏血酸体系中使钋-210和钋-209自沉积至银片表面。在α能谱仪上测量钋-210和钋-209计数，计算出生物样品中钋-210活度浓度。

当样品中含有25 μg金、25 μg铂、25 μg碲、50 μg汞、100 μg钒，会使钋-210结果偏低。

# 试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯化学试剂，实验用水为新制备的去离子水或蒸馏水。

4.1  抗坏血酸（C6H8O6）。

4.2  浓硝酸（HNO3）：质量浓度65.0％～68.0%(m/m)。

4.3  浓盐酸（HCl）：质量浓度36.0％～38.0%(m/m)。

4.4  高氯酸（HClO4）：质量浓度70.0％～72.0%(m/m)。

4.5  盐酸：0.1 mol/L。

4.6  过氧化氢(H2O2)：质量浓度30%(m/m)。

4.7  无水乙醇（C2H5OH）：含量不少于99.5%(m/m)。

4.8  钋-209标准溶液：0.1 Bq/mL，1 mol/L盐酸体系。

4.9  银片：厚度0.5 mm，直径21 mm。使用前须将银片一面涂上油漆，另一面用水砂纸抛光，清水冲洗干净后晾干待用。

4.10  标准样品，由国际原子能委员会（IAEA）提供标准样品。

4.11  标准曲线，使用混合电镀α面源确认仪器的能量和效率刻度标准曲线。

仪器和设备

5.1  α能谱仪，主要性能指标：PIPS离子注入钝化平面硅半导体探测器；本底24小时小于1 cph；

能量分辨率小于30 keV。

5.2  分析天平，感量0.1 mg。

5.3  磁力加热电动搅拌器。

5.4  电热板。

5.5  烘箱，0-100 0C精度±0.2 0C。

# 仪器的刻度

6.1  能量刻度  使用混合电镀α面源对能谱进行能量刻度，结果保存。

6.2  效率刻度  使用混合电镀α面源对能谱进行效率刻度，取平均值作为仪器效率值。

6.3  α能谱仪能量及效率刻度方法，可参考附录A。

# 样品

7.1  采集和保存

按照GB 12997、GB 12998、HJ 493和HJ/T 61 中相关规定进行样品的采集和保存。

7.2  样品的前处理

鲜样60 0C恒温干燥12h，密封，待用。生物样品干燥技术要求，可参考附录B。

# 分析步骤

8.1  准确称取干样2～7g，置于300 mL烧杯中。加入1 mL 钋-209标准溶液（4.8），缓慢加入浓硝酸（4.2）（硝酸加入量可参考附录C），加入磁力搅拌子。烧杯置于磁力加热器上，开动马达慢速搅拌1 h以上。

8.2  开启加热功能，加热至50 0C，持续搅拌与加热2 h以上。

8.3  生物样全部硝化完全后，温度提高直至溶液沸腾。盖上表面皿，缓慢滴加过氧化氢，直至溶液澄清不变色，停止滴加。揭去表面皿，继续加热，直至溶液浓缩至10 mL。

8.4  移除烧杯中的磁力搅拌子，并用过氧化氢洗涤搅拌子，洗涤液并入烧杯。在控温电热板上继续加

热，温度控制在140 0C，直至溶液蒸发至干呈白色结晶体。

8.5  加入0.5 mL高氯酸(4.4)，温度控制在120 0C，不断搅拌，直至蒸发至干。

8.6  加入1 mL浓盐酸（4.3），温度提高至120 0C，直至溶液蒸发至干。重复一次。

8.7  加入0.1 mol/L盐酸（4.5）20 mL，浸取，过滤，残渣保留在原烧杯中，滤液用100 mL烧杯收集。

重复两次，最后一次残渣与溶液一起过滤，滤液合并，弃残渣。

8.8  加入2～3 g抗坏血酸（4.1），加入0.1 mol/L盐酸（4.5）10 mL，控制总体积约70 mL。

8.9  烧杯中置入搅拌磁石、支架、表面皿及银片（4.9）。整个烧杯置入结晶皿中，结晶皿中注满水，

开启加热与搅拌功能，自沉积2 h。

8.10 取出银片，先用去离子冲洗，再浸入无水乙醇(4.7) 中浸泡约20 min。取出，去离子水冲洗后自然

晾干，在涂有油漆面贴上样品标签，再置入110 0C恒温干燥箱中干燥1 h。

8.11 银片置入α能谱仪上连续计数48 h。

# 空白实验

定期进行空白实验，每当更换试剂时，应进行空白实验；每批样品分析时，应进行空白实验；在正常情况下空白样品的数目不应少于样品分析总数的5%。其方法如下：

9.1  分别取四个5 L去离子水，用盐酸调节pH＜2，静置。

9.2  按8.2～8.10条规定的程序完成实验，在α能谱仪上测量空白样的总计数。

9.3  计算空白试样计数平均值和标准偏差，检验与仪器本底在95%置信水平下是否有显著性差异。

# 结果的处理

10.1  结果的计算

样品完成测量后，须对α能谱图解谱分析（α能谱仪解谱可参考附录D）。在计算钋峰位对应感兴趣区内净计数时，应先减去本底谱。生物样品中钋-210活度浓度按照下式计算：

…………………………………..(1)

式中：

A0 --生物样品中钋-210活度浓度，Bq/kg；

A1 --加入的示踪剂钋-209活度，Bq；

N0 --钋-210峰位对应感兴趣区内的净计数；

N1--钋-209峰位对应感兴趣区内的净计数；

M--生物样品质量，kg。

10.2  结果的不确定度评定

根据分析结果，须同步给出结果的不确定度（结果的不确定度评定，可参考附录E）。

10.3  结果的表示

结果以A±UBq/kg（k=2） 或A Bq/kg，U Bq/kg（k=2）表示，其中U为表示的是结果的不确定度，不确定度的扩展系数k=2。

10.4  结果的衰变校正

钋-210半衰期为138.3 天，生物样品采集至分析结果出来，一般要间隔一定时间，须对分析结果作衰变校正（结果的衰变校正，可参考附录F）。

精密度和准确度

精密度小于15%，准确度小于10%。

# 质量保证和质量控制

12.1  仪器在检定的有效周期内使用。

12.2  刻度用标准混合电镀面源每年对仪器自检一次，自检方法可参考附录G。

12.3  钋-20示踪剂标准溶液每年核查验证一次，验证方法可参考附录H。

12.4  定期进行空白试验，每当更换试剂时必须进行空白试验。空白试验结果要低于监测方法探测限，试剂可更换使用，若高于方法探测限则不予使用。

# 废物处理

取用浓硝酸前，需要根据附录C确定用量。如取出但未使用过的浓硝酸，则需要转移到专用的废物收集桶中，及时转移到废物室，集中处理。

用于样品硝化的浓硝酸，因加热分解耗尽为气体，随通风系统排入废气吸附塔中经过滤排出。

# 注意事项

使用浓硝酸要注意安全，取用浓硝酸时应佩戴好手套等防护用品，防止硝酸倾翻腐蚀台面。实验过程须全程开启通风系统，挥发的高浓度硝酸，应及时通过管道从实验室中排出，防止聚集在实验室内。

自沉积后的测量盘，须清洗干净，并烘干，防止测量盘沾污盐酸而使探测器腐蚀。

取出而未用的浓硝酸，须作为废物及时处理。

# 附录

附录A、B、D、E为规范性附录，附录C、F、G、H为资料性附录。

# 附录A   α能谱仪刻度方法

A.1  α能谱仪刻度包括能量和效率刻度，刻度时可以逐一单独刻度两次，也可以混合刻度一次完成。

A.2  刻度时须采用标准的电镀α混合面源，一般应包括铀-234、铀-235、钚-239、镅-241四种α放射性

核素，能量覆盖范围为4～6MeV。

A.3  刻度前，将标准电镀混合面源证书有关信息输入能谱软件，保存，以备调用。

A.4  对α能谱仪进行刻度前，须保持α能谱仪工作正常，软件各参数如核素库须事先设置好。

A.5  将标准电镀混合面源置入探头内，按照正常测量程序计数30分钟，计算刻度结果。

A.6  如α能谱仪自带刻度程序，可直接调用，自动刻度并给出能量或效率刻度结果。

A.7  刻度的几何位置须与样品测量时的状态保持一致，如搁板位置、真空度等参数。

# 附录B   分析过程注意事项

B.1  生物鲜样干燥须严格控制温度，一般以60 0C为准，应连续干燥12 h。

B.2  加入硝酸会产生大量泡沫，易溢出。为防止溢出，应选用容量大的烧杯。应先静止一段时间，再

低温加热。若泡沫达到烧杯一半容量，须移出，冷却。

B.3  滴加过氧化氢时泡沫易溢出，须控制好速度及加入量，滴加须间隔一定时间。

B.4  自沉积时若溶液变黑，可加入去离子水，并减少自沉积时间。

B.5  自沉积时若溶液上方出现大量泡沫，可用玻璃棒或滤纸清理。

B.6  若出现银片发黑，表明自沉积效果不佳，须重新分析。

B.7  若出现银片起翘等致表面不平整，会加大α离子散射，拖尾影响更大。

B.8  若α能谱仪上钋-210峰面积较大，对钋-209有重叠干扰，导致无法准确解谱时，可减少分析样品量

再重新分析，能有效降低钋-210峰对钋-209峰干扰。

B.9  按下列公式计算样品的计数时间：

式中：

tc  ——试样计数的时间，s；

Nc ——试样源加本底的总计数率，s-1；

Nb ——本底计数率，s-1；

N ——试样净计数率，s-1；

E ——预定的相对标准误差。

# 附录C   浓硝酸用量与样品质量关系

浓硝酸用量与样品质量关系

| 序号 | 样品名称 | 样品质量(g) | 硝酸用量(mL) | 样品质量/浓硝酸体积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶菜类 | 1 | 5 | 1：5 |
| 2 | 薯 类 | 1 | 8 | 1：8 |
| 3 | 玉 米 | 1 | 10 | 1：10 |
| 4 | 烟 草 | 1 | 6 | 1：6 |
| 5 | 树 叶 | 1 | 7 | 1：7 |
| 6 | 虾 | 1 | 6 | 1：6 |
| 7 | 骨头类 | 1 | 9 | 1：9 |
| 8 | 海 带 | 1 | 7 | 1：7 |
| 9 | 紫 菜 | 1 | 7 | 1：7 |
| 10 | 鱼 | 1 | 9 | 1：9 |
| 11 | 蟹 | 1 | 8 | 1：8 |
| 12 | 牡蛎 | 1 | 7 | 1：7 |
| 13 | 大米 | 1 | 10 | 1：10 |
| 14 | 藻类 | 1 | 8 | 1：8 |
| 15 | 螺蛳 | 1 | 10 | 1：10 |
| 16 | 树茎树根 | 1 | 8 | 1：8 |
| 17 | 面包 | 1 | 7 | 1：7 |
| 18 | 肉类 | 1 | 10 | 1：10 |
| 19 | 黄豆 | 1 | 7 | 1：7 |
| 20 | 其它 | 1 | 10 | 1：10 |

备注：根据实验验证，仅列出了20种生物样品，并未覆盖所有生物。硝酸用量少将导致硝化不完全，

再加效果则不佳。开始时多加，易造成驱赶硝酸困难而费时费力。

# 附录D   α能谱仪解谱方法

D.1  在α能谱仪上测量钋的样品，一般仅形成两个α能谱峰，分别为前峰是钋-209，后峰是钋-210。

D.2  两峰不重叠情况下，可分别对钋-209与钋-210解谱，分别计算峰面积。

D.3  在钋-209峰最右侧寻找计数最低点，一般可找寻到0计数点。如没有0计数点，寻找计数最少点。

D.4  在钋-210峰最右侧，寻找计数最低点，一般可找寻到0计数点。

D.5  以钋-209峰最右侧计数最低点为钋-210峰的左起始点，以钋-210峰最右侧计数最低点为终止点，

计算钋-210峰的道址宽度及面积。

D.6  以钋-209峰最右侧计数最低点为终止点，根据钋-210峰道址宽度与钋-209峰道址宽度相同，寻找

钋-209峰左侧起始点，再计算钋-209峰面积。

D.7  若钋-209与钋-210峰重叠度较高，解谱将变得困难且误差较大，须使用蒙特卡罗计算方法解谱。

# 附录E   结果的不确定度评定

E.1  数学模型的建立

生物样品中钋-210活度浓度的计算公式如下：

式中：

A0 --生物样品中钋-210活度浓度，Bq/kg；

A1 --加入的示踪剂钋-209活度，Bq；

N0 --钋-210峰位对应感兴趣区内的净计数率；

N1--钋-209峰位对应感兴趣区内的净计数率；

M--生物样品质量，kg。

E.2  不确定度分量的确定

根据数学模型，总不确定度由以下四部分组成：分别是仪器测量的不确定度u1，示踪剂活度的不确定度u2，样品取样的不确定度u3，以及仪器的不确定度u4。即：

E.3  仪器测量的不确定度u1

E.4  钋-210净计数率N0的不确定度u11

式中：

t0--样品源测量时间，s；

tb--本底测量时间，s；

n0--样品源中钋-210峰位对应感兴趣区内的总计数率；

nb--样品源中钋-210峰位对应感兴趣区内的本底计数率。

E.5  钋-209净计数率的不确定度u12

式中：

t1--标准源测量时间，s；

tb--本底测量时间，s；

n1--标准源中钋-209峰位对应的感兴趣区下的总计数率；

nb--标准源中钋-209峰位对应的感兴趣区内的本底计数率。

E.6  示踪剂钋-209放射性活度的不确定度u2

示踪剂钋-209放射性活度的不确定度由刻度证书给出，其扩展不确定度为Us，扩展系数为k，

可以按照下式计算u2：    （k=2）

E.7  样品取样质量的不确定度u3

生物样品是通过天平称量的，一般采用减差法，即空的烧杯先称重一次，烧杯及样品再称重一次，两次差值即为样品的质量。u3可以按照下式计算：

式中：

U31--量筒取样的不确定度；

U32--温度对量筒校正的不确定度。

E.8  仪器不确定度u4

仪器定期检定，根据法定检定单位给出的不确定度U仪

u4=U仪/k，k=2。

E.9  不确定度计算

由E.3～E.8可知，合成标准不确定度u可以由下式给出：

扩展不确定度U，可由下式给出：U=u×k，k=2

# 附录F   结果的衰变校正

从样品采集到实验室分析并给出结果，一般会间隔一段时间。样品中铅-210与钋-210是否处于平衡通常是未知的，须对样品中钋-210分析结果衰变校正到采样时刻。因铋-210半衰期短，一般从样品采集到分析时已达成完全平衡，在计算钋-210衰变校正时可不考虑铋-210影响。在已知开始时刻铅-210 活度浓度情况下，钋-210分析结果衰变校正到样品采集时刻，其计算方法如下：

其中：为钋-210分析日期时刻的活度（Bq）；

为铅-220给定校正日期时刻的活度（Bq）；

为钋-210给定校正日期时刻的活度（Bq）；

为铅-210衰变常数，8.51×10-5d-1；

为钋-210衰变常数，5.01×10-3d-1.

# 附录G   α能谱仪自检方法

G.1 如α能谱仪软件自带自检程序，如脉冲、本底等，每年调用测试一次。

G.2 本底自检，一般测量48 h，4～7 MeV内，本底＜1计数/(h·cm2)。

G.3 对241Am源5.485 MeV半高宽小于35 keV（探测器直径等距条件）。

G.4 短期稳定性，测量241Am标准平面源，使其全能峰区域内总计数不少于10000。记录5.485 MeV主峰对应道址，在8 h内不同时刻重复测量标准平面源4次，每次测量条件均与第一次相同，每次间隔时间不少于1 h。记录每次主峰道址，计算主峰道址数组极差，计算峰位相对漂移，其结果不大于0.5%。

G.5 长期稳定性，24 h内镅-241峰位相对漂移不大于0.2%。

G.6 真空度，正常条件下，真空室在10 min内真空度小于10 Pa。

G.7 探测效率，对单能核素，探测效率不低于10%（h>10mm）。

# 附录H   钋-209标准溶液配制与验证

H.1  商用钋-209标准溶液，一般使用安瓿瓶盛装，配有标准溶液证书。

H.2  记录钋-209标准溶液信息，如源产品代码、活度浓度、不确定度、参考日期、半衰期、溶液介质、

质量或体积、溶液密度等。

H.3  配制前须准备好注射器、容量瓶、移液管、天平、稀释剂、砂轮等物品。

H.4  使用砂轮在安瓿瓶标线处来回摩擦数十次，掰断安瓿瓶封口，务必不能洒落。

H.5  容量瓶事先在天平上称重并清零。使用注射器从安瓿瓶中抽吸出需要的量，注入到容量瓶中，记

录注入的溶液质量。

H.6  往容量瓶中加入溶液稀释剂至刻度线，摇匀，待用。溶液稀释剂与原标准溶液母液须保持一致。

H.7  计算容量瓶钋-209标准溶液活度浓度，以Bq/mL为单位。

H.8  若配制的钋-209标准溶液活度浓度偏大，可再次稀释，直至0.1 Bq/mL为止。

_________________________________